|  |  | Betriebsanweisung nach §9 Betriebssicherheitsverordnung # Arbeiten im Vakuum Umgang mit evakuierten Glasgefäßen und Dewarbehältern, Vakuumdestillationen, Rotationsverdampfer. |  |  | Datum: 23.03.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dokument-Nr.: uw-a05.doc |
| Gebäude: | Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie |  |  |  |  |
| Einsatzort: |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | Mögliche Implosionen durch unsachgemäßes Arbeiten und/oder Verwendung von ungeeignetem Material. Druckbelastung im Wasserstrahlvakuum (20 hPa) ca. 1000 g/cm2, im Hochvakuum nur 10-20 g/cm2 mehr. Verletzungsgefahr durch Splitter. |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | Nur dickwandige, kugelige Glasgefäße verwenden (keine Messkolben, Standzylinder, Erlenmeyerkolben); Implosionsschutz vorsehen, entweder Drahtkorb, Acrylschutzschild, Schutzmauer oder Glasgeräte mit Klebefolie/Kunststoffnetz umwickeln. Gegen Siedeverzüge Siedekapillaren, -steine oder Magnetrührstäbchen verwenden. Apparaturen spannungsfrei (ohne Verkantungen) befestigen. Schutzbrille mit Seitenschutz und oberer Augenraumabdeckung tragen. Vor dem Evakuieren: Glasgefäße auf Risse, Sprünge, "Sternchen" kontrollieren. Nicht kondensierte Dämpfe mittels Kühlfalle auskondensieren oder auf sonstige Weise gefahrlos abführen. Bei Vakuumdestillationen oder Rotationsverdampfer: erst evakuieren, dann aufheizen. Evakuierte Apparaturteile nicht einseitig erhitzen. |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  | Im Störungsfall unverzüglich Heizquellen entfernen, dann Apparatur belüften und zuletzt Pumpe abstellen. |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  | - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten - Ersthelfer und ggf. Notarzt verständigen - Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z. B. in einem Verbandbuch, gemacht werden. - Verletzte Person aus dem Gefahrenbereich bringen, Blutungen stillen, Wunden versorgen.  112 Notruf |  |  |  |  |
| ## INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  | ## Geprüft: | ## Freigabe: |  |