|  |  | Betriebsanweisung nach §9 Betriebssicherheitsverordnung # Arbeiten mit Zentrifugen |  |  | Datum: 23.03.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dokument-Nr.: uw-a06.doc |
| Gebäude: | Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie |  |  |  |  |
| Einsatzort: |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | Gefahr durch Brand und Explosion beim Umgang mit leicht- und hochentzündlichen Stoffen. Gefahren durch wegfliegende Teile. Gefahren durch mangelnde Standsicherheit der Zentrifuge. Gefahren durch Versagen der automatischen Deckelverriegelung. |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | - Zentrifugen dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden. - Zentrifugen sind standsicher, d.h. gegen Wandern und Kippen, aufzustellen. - Für Ultrazentrifugen ist ein Betriebsbuch zu führen. - Versicherte, die mit Ultrazentrifugen umgehen, sind namentlich festzuhalten. - Die Betriebsanweisungen des Herstellers sind zu beachten. Insbesondere dürfen maximal zulässige Füllmengen, höchstzulässiges Füllgewicht und maximale Drehzahl nicht überschritten werden. - Sichtprüfung der Zentrifuge auf erkennbare Mängel vor Arbeitsbeginn. - Zur Vermeidung von Unwuchten ist die Zentrifuge gleichmäßig zu beladen. - Beachten des Beschäftigungsverbotes (Jugendliche unter 18 Jahren dürfen außer zum Erreichen des Ausbildungszieles nicht mit Bedienung und Wartung von Zentrifugen beschäftigt werden). - Sicherheitsabstand zu allen rotierenden Geräteteilen einhalten. - Besondere Vorsicht mit langen Haaren und lose herabhängenden Kleidungs- stücken. |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Versagen der Deckelverriegelung oder starker Unwucht ist der Betrieb der Zentrifuge - sofort einzustellen und der Vorgesetzte zu informieren. - Ein Zerknall von Trommeln oder Läufern, sowie Explosionen des Füllgutes, sind - unverzüglich der Abteilung Umweltschutz und Arbeitssicherheit mitzuteilen. |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine ausschalten, evtl. Not-Aus Schalter benutzen. - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten - Ersthelfer und ggf. Notarzt verständigen - Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z. B. in einem Verbandbuch, gemacht werden. - Verletzte Person aus dem Gefahrenbereich bringen, Blutungen stillen, Wunden versorgen.  112 Notruf |  |  |  |  |
| ## INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | - Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, - die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugtem Personal durchgeführt - werden (Wartungsplan des Herstellers beachten). - Die ausführlichen Prüfvorschriften der GUV-R500 "Betreiben von Maschinen der chemischen Verfahrenstechnik" Kapitel 2.11 Teil 3: Zentrifugen, sind zu beachten. - Prüfung durch Sachkundigen vor der ersten Inbetriebnahme - Wiederkehrende Prüfungen bei Zentrifugen für explosionsfähiges oder entzündliches Zentrifugiergut, mit einer kinetischen Energie bis zu 10 000 Nm oder 500 W Nennleistung durch Sachkundigen mind. 1 x jährlich und zusätzlich im zerlegten Zustand bei Bedarf mind. jedoch alle 3 Jahre. Die jährliche Prüfung ist bei Zentrifugen mit geschlossenem Gehäuse nicht erforderlich. - Ultrazentrifugen sind durch einen Sachkundigen mind. 1 x jährlich im zerlegten Zustand zu prüfen. Eine Verlängerung der Prüffrist ist nach Festlegung durch einen Sachverständigen möglich. - Die Ergebnisse der Prüfungen und Wartungen sind in ein Prüfbuch einzutragen, das am Betriebsort der Zentrifuge aufzubewahren, und der zuständigen Behörde auf verlangen vorzulegen ist. |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  | ## Geprüft: | ## Freigabe: |  |